УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Федеральной службы по

надзору в сфере защиты

прав потребителей и

благополучия человека,

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

17 августа 2006 г.

Дата введения:

с момента утверждения

4.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ

И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

КОНТРОЛЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ПРИСУТСТВИЕ

ПОСТОРОННИХ ВИРУСОВ И МИКОПЛАЗМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

МУК 4.2.2123-06

1.  Разработаны: ФГУН "Государственный научно-исследовательский

институт   стандартизации   и  контроля  медицинских  биологических

препаратов   им.  Л.А.Тарасевича"  Роспотребнадзора  (Н.В.Шалунова,

З.Е.Бердникова, Е.М.Петручук).

2.  Рекомендованы  к  утверждению Комиссией по государственному

санитарно-эпидемиологическому  нормированию  Федеральной  службы по

надзору  в  сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека

(протокол N 2 от 11.07.2006 г.).

3.  Утверждены  и  введены в действие Руководителем Федеральной

службы  по  надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека,  Главным  государственным  санитарным  врачом  Российской

Федерации Г.Г.Онищенко 17 августа 2006 г.

4.  Введены взамен: "Контроль сыворотки крови крупного рогатого

скота   на   отсутствие   вирусов-контаминантов   и  микоплазм"  РД

42-28-14-88.

1. Область применения

1.1.   Методические   указания  устанавливают  методы  контроля

коммерческой  сыворотки  крови  крупного  рогатого  скота  (далее -

сыворотка)   на   присутствие   посторонних  вирусов  и  микоплазм.

Сыворотка  широко  применяется при культивировании органов и тканей

животных,   используемых   для   приготовления  профилактических  и

диагностических   иммунобиологических   препаратов   и   в  научных

исследованиях.  Сыворотка является одним из компонентов питательных

сред,  используемых  для  культивирования  первичных и перевиваемых

клеточных культур.

1.2.   Методические  указания  предназначены  для  специалистов

органов  и  учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав   потребителей   и   благополучия   человека,   выпускающих  и

контролирующих   медицинские  иммунобиологические  профилактические

препараты.

1.3.   Методические   указания   также   могут   использоваться

организациями,    зарегистрированными   в   Российской   Федерации,

выпускающими   и  контролирующими  медицинские  иммунобиологические

профилактические препараты, и специалистами научных лабораторий.

2. Общие положения

Контроль   сыворотки   на   присутствие   посторонних   вирусов

предусматривает    использование    первично-трипсинизированных   и

перевиваемых  клеточных культур, являющихся высокочувствительными и

доступными    для    выявления    наиболее    часто   встречающихся

вирусов-контаминантов.  В  этих  культурах  хорошо  размножаются  с

развитием     цитопатических     изменений    вирусы    парагриппа,

инфекционного      ринотрахеита,      диареи     и     аденовирусы.

Продолжительность контроля 28 сут.

Контроль  сыворотки  на  присутствие  микоплазм предусматривает

проведение двух методов:

1.  Микробиологический  метод. Метод основан на выявлении роста

микоплазм  при  внесении  испытуемой сыворотки в питательные среды.

Продолжительность контроля 21 сут.

2.   Метод   индикаторной  клеточной  культуры  (цитохимический

метод).

Метод   основан   на   выявлении   ДНК   микоплазм,  окрашенных

флюорохромом   Hoechst-33258  на  индикаторной  клеточной  культуре

Vero.

Продолжительность контроля 3-5 сут.

3. Средства измерений, вспомогательные устройства,

оборудование, реактивы и материалы

3.1.  При  выполнении  контроля должны быть применены следующие

средства измерений, оборудование и вспомогательные устройства:

весы аптечные от 1 до 20 г, погрешность

+/- 20 мг                                 ТУ 64-1-2834-80

колбы стеклянные, конические,

вместимостью 50 мл, 100 мл                ГОСТ 25336-82Е

стакан химический, вместимостью 1000 мл   ГОСТ 25336-82Е

пипетки градуированные от 1,0 до 10,0 мл  ГОСТ 29227-91

пробирки  бактериологические

вместимостью от 10,0 до 20,0 мл           ГОСТ 25336-82Е

стакан химический, вместимостью 1000 мл   ГОСТ 25336-82Е

флаконы для  культивирования из

нейтрального стекла (матрасы)             ГОСТ 5636-70

флаконы, вместимостью 100, 500 мл         МРТУ 5031-32

мешалка магнитная                         МРТУ 64-1-1503-67

микроскоп биологический (любой модели)

микроскоп люминесцентный серии ЛЮМАМ

ножницы медицинские                       ГОСТ 21239-93

пинцеты анатомические                     ТУ 64-1-37-78

пробки резиновые                          ТУ 38.006269-95

стекла предметные                         ТУ 9464-001-33016370-95

чашки Петри (однократного применения)     ТУ 64-2-19-79

воронка стеклянная                        ГОСТ 25336-82Е

камера Горяева                            ТУ 9443-001-11856833-94

термостат на температуру 37 град. С

с погрешностью измерения не более

+/- 1 град. С

холодильник с температурой от 4 до

10 град. С, вместимостью 1000 мл

холодильник с температурой минус

(20 +/- 4) град. С

центрифуга ЦЛС-3                          МРТУ 42.1778-65 (495)

3.2.  При  выполнении  контроля должны быть применены следующие

реактивы и материалы:

бензилпенициллина натриевая соль          ФСП 42-0048-1083-01

стрептомицина сульфат                     ФС 42-3726-99

версена раствор                           ФСП 42-0196-3274-02

вода дистиллированная                     ГОСТ 6709-72

гидролизат сердца крупного рогатого

скота

дрожжи хлебопекарные прессованные         ГОСТ 171-81

глицерин, чда                             ГОСТ 6259-75

масло иммерсионное кедровое (чистое)      ТУ 81-05-79-75

мясная вода                               ТУ 42.14.271-82

натрия гидроокись                         ГОСТ 4228-77

натрия хлорид                             ГОСТ 4233-77

раствор Хенкса                            ФСП 42-0343-3541-02

спирт этиловый ректификованный

96 град.                                  ГОСТ 18300-87

питательная среда ДМЕМ                    ФСП 42-0343-3544-02

сыворотка крови крупного рогатого

скота, жидкая для культур клеток

(предварительно отконтролированная

на присутствие посторонних вирусов

и микоплазм)                              ФСП 42-0196-4672-03

тестикулы эмбрионов быка (получают

на мясокомбинате, срок хранения не

более 1 сут. при температуре от  4

до 10 град. С)

трипсин (0,25%-й раствор)                 ФСП 42-0343-3805-03

хлороформ                                 ГОСТ 20015-88

бумага фильтровальная                     ГОСТ 12026-761

вата медицинская гигроскопическая         ТУ 8195-01116673801-99

марля медицинская                         ГОСТ 9412-93,

ТУ 9390-0119-34576906-95

4. Требования безопасности

Работу  с  микроорганизмами 3 и 4 групп проводят в соответствии

с  СП  1.2.731-99  "Безопасность  работы  с микроорганизмами III-IV

групп патогенности и гельминтами".

5. Условия проведения контроля

Подготовительные    операции   и   испытания   на   присутствие

посторонних  вирусов  и  микоплазм  проводят  в  чистых  помещениях

класса  А/В  (GMP)  с  ламинарным  потоком  воздуха  при соблюдении

правил   асептики,   при   температуре   (20   +/-  2)  град.  С  и

относительной влажности 60-70%.

6. Контроль сыворотки на присутствие посторонних вирусов

При  выполнении контроля используют два вида клеточных культур:

первично-трипсинизированные   -   тестикулы   эмбрионов  быка  (ТБ)

4-6-месячного  возраста  и  перевиваемые  -  почки  быка (МДВК) или

любые   другие   перевиваемые  клеточные  культуры  почки  крупного

рогатого  скота,  в  которые  вносят исследуемые сыворотки. Принцип

метода  основан  на  появлении  цитопатического  действия (ЦПД) или

гемадсорбции под действием вирусов-контаминантов.

6.1. Подготовка к выполнению контроля

При  подготовке  к выполнению контроля сыворотки на присутствие

посторонних вирусов должны быть выполнены следующие операции:

6.1.1.   Приготовление   первично-трипсинизированной  клеточной

культуры тестикулов эмбрионов быка (ТБ).

6.1.2.   Доставляют  тестикулы  эмбрионов  быков  4-6-месячного

возраста   с   перевязанной   мошонкой   с  мясокомбината  в  любом

стерильном  сосуде  с  250-270  мл  раствора  Хенкса  с  500  ед/мл

бензилпенициллина калиевой или натриевой соли.

6.1.3.   Обжигают   кожу   мошонки   над   пламенем  горелки  и

обрабатывают тампоном со спиртом.

6.1.4.  Срезают  ножницами кожу с кончика мошонки и, подтягивая

тестикулы за семенные канатики, извлекают их.

6.1.5.  Помещают  тестикулы  в стерильную чашку Петри и удаляют

ножницами белочную оболочку.

6.1.6.  Переносят  тестикулы  в чашку Петри с 30-35 мл раствора

Хенкса с 100 ед/мл антибиотика.

6.1.7.   Разрезают   тестикулы  вдоль  и  вылущивают  ножницами

содержимое в раствор Хенкса.

6.1.8.  Промывают ткань тестикулов до просветления жидкости 2-3

раза в растворе Хенкса с 500 ед/мл антибиотика.

6.1.9.  Помещают ткань тестикулов в колбу вместимостью 500 мл с

перемешивающим стержнем, прилагаемым к магнитной мешалке.

6.1.10.  Нагревают  0,2%-й  раствор трипсина до температуры (20

+/-  2)  град.  С  и  наливают  100-150 мл в колбу. Колбу ставят на

магнитную  мешалку и включают ее. Скорость вращения перемешивающего

стержня  должна  быть  такой, чтобы жидкость не пенилась и стержень

не ударялся о стенки колбы.

Перемешивание проводят 5-6 мин.

6.1.11.  Сливают  надосадочную  жидкость  после  первого  цикла

трипсинизации в колбу для отходов.

6.1.12. Проводят 4-5 циклов трипсинизации.

6.1.13.  Сливают  надосадочную  жидкость после каждого цикла во

флаконы вместимостью 100 мл.

6.1.14.  Помещают  флаконы  в  центрифугу и осаждают клетки при

скорости 1000-1500 об/мин. в течение 10-15 мин.

6.1.15.  Вынимают  флаконы  из центрифуги, сливают надосадочную

жидкость в сосуд для отходов.

6.1.16.  Добавляют  в каждый флакон к осадку клеток по 10-15 мл

среды 0,5%-го гидролизата лактальбумина на растворе Хенкса.

6.1.17.  Объединяют полученные суспензии клеток в один флакон и

отбирают пипеткой (0,5 +/- 0,01) мл.

6.1.18.  Добавляют  к  0,5  мл  этой  суспензии 0,5 мл 0,1%-го

раствора  метиленового  синего  и подсчитывают окрашенные клетки в

х

камере  Горяева  при  увеличении  70.  Для  точности   результатов

подсчет  проводят  в  нескольких  пробах. Количество клеток в 1 мл

подсчитывают по формуле:

а х 1000 х 2

Х = ------------ , где

0,9

X - концентрация клеток в 1 мл исходной суспензии;

а - среднее число клеток в нескольких пробах;

0,9 - объем камеры Горяева в куб. мм;

1000 - число куб. мм в 1 куб. см;

2   -  коэффициент  разведения  суспензии  добавленным  объемом

краски.

6.1.19. Разводят суспензию клеток средой ДМЕМ  во  флаконе  по

5

п. 6.1.17. с   таким  расчетом, чтобы в 1 мл содержалось 4-5 х 10

клеток/мл.

6.1.20.  Вносят  в каждый из 2 флаконов вместимостью 1000 мл по

100-120  мл разведенной суспензии клеток и добавляют 10% сыворотки,

предварительно   отконтролированной   на   присутствие  посторонних

вирусов и микоплазм.

6.2. Культивирование и подготовка перевиваемой

клеточной культуры почки быка (МДВК)

6.2.1.  Готовят  во  флаконе  вместимостью  100 мл 50 мл смеси,

состоящей  из  равных  объемов 0,02%-го раствора версена и 0,25%-го

раствора  трипсина  и  нагревают ее до температуры (20 +/- 2) град.

С.

6.2.2.  Просматривают  флаконы с МДВК вместимостью 1000 мл под

х

микроскопом  при  увеличении  70   и  отбирают  с полным монослоем

клеток.

6.2.3.  Сливают  питательную  среду  из  флаконов  в  сосуд для

отходов и добавляют смесь версена и трипсина.

6.2.4.   Оставляют  клетки  в  смеси  версена  и  трипсина  при

температуре (20 +/- 2) град. С и наблюдают за ними визуально.

6.2.5.  Когда  начнется "набухание" и слабое "отслоение" клеток

от  стекла  (обычно  через  15-20  мин.),  сливают  смесь версена и

трипсина в сосуд для отходов.

6.2.6.  Флаконы  с клеточной культурой помещают при температуре

(37 +/- 1) град. С на 30-35 мин.

6.2.7.  Добавляют  во флаконы по 50 мл среды ДМЕМ и встряхивают

их так, чтобы все клетки отделились от стекла.

6.2.8.  Подсчитывают  клетки в камере Горяева, как указано в п.

5.1.18.

6.2.9. Разводят клетки средой ДМЕМ с таким расчетом, чтобы в 1

5

мл содержалось 2 х 10  клеток/мл.

6.2.10.   Вносят   в   каждый  из  2  флаконов  по  100-120  мл

разведенной   суспензии   клеток   и   добавляют   10%   сыворотки,

предварительно   отконтролированной   на   присутствие  посторонних

вирусов и микоплазм.

6.2.11.  Через  5-6  сут.  просматривают  флаконы  под световым

микроскопом и отбирают с полным монослоем клеток.

6.3. Выполнение контроля сыворотки на

присутствие посторонних вирусов

При  выполнении  контроля  сыворотки на присутствие посторонних

вирусов должны быть выполнены следующие операции:

6.3.1.  Отбирают по 1 флакону с клеточными культурами ТБ и МДВК

для  проверки  испытуемой  сыворотки  и  по  1  флакону  с  теми же

культурами в качестве контрольных.

6.3.2.  Сливают  питательную  среду  из  флаконов  в  сосуд для

отходов.

6.3.3.  Монослой  клеток ТБ и МДВК промывают 3 раза средой ДМЕМ

без сыворотки.

6.3.4.  Вносят  пипеткой в каждый из двух флаконов вместимостью

1000  мл  с  клеточными  культурами  ТБ  и МДВК по 25 мл испытуемой

сыворотки  так,  чтобы  разведение  в  среде  не  превышало  1:4 из

расчета не менее 3 кв. см площади на 1 мл сыворотки.

Одновременно  вносят  пипеткой  в  каждый  из  двух контрольных

флаконов  вместимостью 1000 мл с клеточными культурами ТБ и МДВК по

25   мл   сыворотки,   ранее   отконтролированной   на  присутствие

посторонних вирусов и микоплазм.

6.3.5.  Инкубируют клеточные культуры ТБ и МДВК при температуре

(20 +/- 2) град. С (60 +/- 5) мин.

6.3.6.  Сливают  сыворотку  и добавляют в опытные и контрольные

флаконы с культурами ТБ и МДВК по 75 мл среды ДМЕМ.

Инкубируют при температуре (37 +/- 1) град. С 14 сут.

6.3.7.  С  целью  обнаружения  цитопатогенного  действия  (ЦПД)

просматривают   опытные   и   контрольные  клеточные  культуры  под

микроскопом на 2, 5, 7, 10 и 14 сут.

6.3.8.  Если  в  опытных  и  контрольных клеточных культурах не

будет  наблюдаться  ЦПД,  через  14 сут. их трижды замораживают при

температуре   минус   (20  +/-  2)  град.  С  и  размораживают  при

температуре (37 +/- 2) град. С.

6.3.9.   После  размораживания  культуры  флаконы  встряхивают,

отбирают  из  каждого  флакона с клеточными культурами ТБ и МДВК по

25  мл  суспензии  и вносят во флаконы с клетками того же вида. Два

флакона с клеточными культурами ТБ и МДВК оставляют для контроля.

6.3.10.  Вносят в опытные и контрольные клеточные культуры ТБ и

МДВК по 75 мл среды ДМЕМ.

6.3.11.  Клеточные  культуры инкубируют при температуре (37 +/-

2) град. С в течение 14 сут.

Если  в  течение  14  сут.  в  опытных  и контрольных клеточных

культурах   не   наблюдается   ЦПД,   их   проверяют   на   наличие

гемадсорбирующих вирусов.

6.3.12.  Сливают  из  флаконов  питательную  среду  и промывают

культуры 3 раза раствором Хенкса.

6.3.13.  Добавляют  в  опытные и контрольные клеточные культуры

по  50  мл 0,25%-й взвеси куриных эритроцитов и эритроцитов морской

свинки и инкубируют их при температуре (37 +/- 2) град. С.

6.3.14.  Через  30-35  мин.  эритроциты из флаконов удаляют, а

монослой   промывают   раствором   Хенкса   и   просматривают  под

х

микроскопом при увеличении 70 .

6.4. Учет результатов

6.4.1.  Если  в  клеточных  культурах  при первичной инокуляции

сыворотки  и  в пассаже не выявлено ЦПД и не отмечено гемадсорбции,

сыворотка признается пригодной.

6.4.2.  Если  при  исследовании  наблюдается ЦПД или отмечается

гемадсорбция  в  испытуемых  клеточных  культурах  при отсутствии в

контроле, сыворотку бракуют.

6.4.3.  Если  ЦПД  или гемадсорбция появились в контрольных и в

опытных  клеточных  культурах, допускается однократный переконтроль

сыворотки.

7. Контроль сыворотки на присутствие микоплазм

7.1. Микробиологический метод контроля сыворотки

на присутствие микоплазм

Обнаружение      микоплазм      микробиологическим      методом

предусматривает   внесение   исследуемой   сыворотки   в  бульонную

питательную  среду,  инкубирование  в  течение 7 сут. и последующий

высев на питательную среду, содержащую 0,3% агара.

7.2. Чувствительность микробиологического метода

Микробиологический    метод    контроля   сыворотки   позволяет

обнаруживать  одну  и более колоний микоплазм в объеме не более 100

мл сыворотки.

7.3. Приготовление бульонной среды

7.3.1.  Для  приготовления  1  л  среды  к 200 мл триптического

гидролизата   бычьего   сердца  (содержание  сухих  веществ  8-10%)

добавляют  400  мл  мясного экстракта 1:2 (содержание сухих веществ

3,0-3,5%),  экстракт  хлебопекарных  дрожжей из расчета 1,5 г сухих

веществ на 1 л среды, и 5,0 г хлорида натрия.

7.3.2.  С  помощью  10%-го раствора NaOH устанавливают значение

рН бульонной среды от 8,0 до 8,2.

7.3.3.  Среду нагревают до кипения, кипятят 2-3 мин., фильтруют

через складчатый бумажный фильтр.

7.3.4.   Разливают   по   300-305   мл   во  флаконы,  закрытые

ватно-марлевыми    или   резиновыми   пробками   и   завальцованные

алюминиевыми   колпачками,   и  стерилизуют  автоклавированием  при

температуре  110  град.  С 30 мин. С помощью 5%-го раствора соляной

кислоты устанавливают рН от 7,8 до 8,0.

7.3.5.   Для   приготовления   среды,  содержащей  0,3%  агара,

дополнительно вносят 3,0 г агара.

Готовые  среды  хранят  при  температуре  от  2 до 8 град. С не

более 4 мес.

7.4. Стерильность питательной среды

7.4.1.  Для  испытания  на стерильность отбирают не менее 2% от

количества   емкостей   в   серии.   Определение   проводят   путем

визуального  просмотра  каждого  флакона с питательной средой после

выдерживания  в  течение 44-48 ч при температуре (37 +/- 1) град. С

и 14 сут. при температуре 20-25 град. С.

7.4.2.  В  случае  пророста хотя бы в одном флаконе бракуют всю

серию. Далее питательная среда не используется.

7.5. Определение ростовых свойств среды,

содержащей 0,3% агара

Каждую   серию   приготовленной  среды  проверяют  на  ростовые

свойства,  используя  тест-штамм  Mycoplasma  arginini  G  230 (ОСО

42-28-378-05).

Среду   считают   чувствительной   и   признают   годной,  если

результаты  ее испытания соответствуют Инструкции по применению ОСО

42-28-378-05.

7.6. Подготовка сред для контроля

7.6.1.  Перед  употреблением  полужидкую среду, содержащую 0,3%

агара,  разогревают  в водяной бане до полного расплавления агара и

охлаждают до температуры 40-45 град. С.

7.6.2.  Добавляют  15-20% нормальной сыворотки крови лошади без

консерванта,   предварительно   проверенной   на   стерильность   и

присутствие  микоплазм,  и  100  ед/мл  бензилпенициллина натриевой

соли.

7.6.3.  Разливают  по  10  мл  в  бактериологические пробирки и

закрывают  ватно-марлевыми  пробками.  Хранят среду при температуре

от 2 до 8 град. С не более 7 сут.

7.7. Выполнение контроля сыворотки на присутствие

микоплазм микробиологическим методом

При  выполнении  контроля  сыворотки микробиологическим методом

должны быть выполнены следующие операции:

7.7.1.  Вносят  (300  +/-  2)  мл  бульонной  среды  во  флакон

вместимостью 500 мл. Флакон закрывают ватно-марлевой пробкой.

7.7.2.  Вносят  (100 +/- 2) мл исследуемой сыворотки в (300 +/-

2)  мл бульонной среды. Смесь инкубируют 7 сут. при температуре (37

+/- 1) град. С и относительной влажности 80-90%.

7.7.3.  Отбирают  10 пробирок со средой, содержащей 0,3% агара,

и  вносят  в  каждую пробирку по (1,0 +/- 0,1) мл смеси исследуемой

сыворотки  и  бульонной  среды.  Посев проводят прокалыванием всего

столбика   питательной   среды,  содержащейся  в  пробирке,  концом

пипетки  вместимостью  1,0  мл,  выпуская равномерно ее содержимое,

начиная от дна до поверхности.

7.7.4.  Инкубируют  посевы  14  сут. при температуре (37 +/- 1)

град. С и относительной влажности 80-90%.

7.8. Учет результатов

7.8.1.  Учет  результатов  проводят путем визуального просмотра

засеянных пробирок в проходящем свете на 4, 7, 10, 14 сут.

7.8.2.  Сыворотка  считается свободной от микоплазм, если через

14  сут.  не  обнаруживают  роста микоплазм ни в одной из засеянных

пробирок.

7.8.3.  В  случае  получения  сомнительных результатов проводят

повторный контроль.

7.8.4.  При  повторном  контроле,  при  наличии роста микоплазм

хотя  бы  в  одной  пробирке, сыворотка считается контаминированной

микоплазмами.

8. Контроль сыворотки на присутствие микоплазм методом

индикаторной клеточной культуры (цитохимический метод)

Метод   обнаружения  микоплазм  с  использованием  индикаторной

клеточной  культуры Vero основан на внесении испытуемой сыворотки в

клеточную    культуру    и    обработку   препарата   специфическим

флюоресцирующим  красителем  Hoechst-33258, окрашивающим ДНК клеток

и    микоплазм.    Возможно    применение    другого   флюорохрома,

аттестованного  в  ГИСК им. Л.А.Тарасевича. Клеточную культуру Vero

(или   другую  чувствительную  к  микоплазмам)  получают  из  банка

клеток,  аттестованного  в  соответствии  с требованиями ВОЗ в ГИСК

им. Л.А.Тарасевича.

8.1. Подготовка к выполнению контроля на присутствие

микоплазм методом индикаторной клеточной культуры

При  подготовке  к выполнению контроля сыворотки на присутствие

микоплазм  методом  индикаторной  клеточной  культуры  должны  быть

выполнены  следующие  операции:  приготовление основного и рабочего

раствора   красителя   Hoechst-33258,   подготовка  люминесцентного

микроскопа, подготовка предметных стекол.

8.1.1. Приготовление основного и рабочего раствора

Hoechst-33258

Соблюдая   стерильность,   5   мг   концентрата   Hoechst-33258

растворяют  в  100  мл  стерильной  дистиллированной воды (основной

раствор).

Для  получения рабочего раствора добавляют концентрат красителя

в  раствор Хенкса без индикатора в соотношении 1:9 и используют для

окраски препаратов немедленно.

8.1.2. Подготовка люминесцентного микроскопа

Используют  для  анализа  препаратов  фильтры:  ФС1-4, СС15-2,

х        х

БС8-2.  Просматривают  препараты  при  увеличении ок. 10 , об. 90

х           х

масляная иммерсия, или об. 70  или об. 85  водная иммерсия.

8.1.3. Подготовка предметных стекол

Промывают  стекла  в  проточной  водопроводной  воде  в течение

10-15  мин.  Помещают  стекла  в  сосуд  с дистиллированной водой и

кипятят  5-7  мин.  После  охлаждения  до температуры 20-22 град. С

извлекают  стекла  с  помощью  пинцета  и  помещают  в чашку Петри.

Протирают  каждое  стекло стерильной салфеткой и помещают на 1 сут.

в   смесь   Никифорова,   состоящую  из  равных  объемов  96  град.

этилового  спирта  и  эфира для наркоза. Извлекают стекла с помощью

пинцета  из  смеси  Никифорова и протирают каждое стекло стерильной

салфеткой.  Стерилизуют стекла (30 +/- 2) мин. при температуре (120

+/- 2) град. С.

8.2. Выполнение контроля сыворотки на присутствие

микоплазм методом индикаторной клеточной культуры

При  проведении  испытания  на  присутствие  микоплазм  методом

индикаторной клеточной культуры выполняют следующие операции:

8.2.1.  Вносят  1  мл  испытуемого  материала  в  чашку  Петри

диаметром  90  мм, содержащую стерильное предметное стекло и 20-23

5

мл суспензии клеточной культуры Vero в концентрации 10  кл/мл.

8.2.2.  Инкубируют  чашку  Петри  с клеточной культурой Vero в

течение  3-5  сут. при температуре (37 +/- 1) град. С в анаэробных

условиях  до  формирования  50-70%  монослоя. Образование монослоя

х        х

наблюдают в световом микроскопе при увеличении ок. 10 , об. 20 .

8.2.3.   Сливают  культуральную  жидкость,  промывают  препарат

питательной средой или буфером (рН 7,2-7,4).

8.2.4.  Помещают  предметное  стекло  на  30-35 мин. в 96 град.

этиловый спирт.

Сливают спирт и высушивают препарат на воздухе.

8.2.5.  Добавляют  рабочий  раствор  красителя  Hoechst-33258 и

окрашивают  в  темноте при температуре (37 +/- 1) град. С в течение

30-35 мин.

8.2.6.   Сливают   краситель,   промывают  препарат  стерильной

дистиллированной водой, подсушивают на воздухе и микроскопируют.

8.3. Учет результатов

Учет  результатов  испытания  на  присутствие микоплазм методом

окрашивания   ДНК   флюорохромом   Hoechst-33258   на  индикаторной

культуре   клеток   Vero  проводят  путем  просмотра  препаратов  в

люминесцентном микроскопе.

Микоплазмы  выглядят, как однородно окрашенные тела сферической

формы,  имеющие  вид  отдельных,  парных, цепочечных или нитевидных

образований  яркого зеленоватого свечения. Диаметр обычно находится

в пределах 0,1-0,3 микрона.

Микоплазмы  в  виде  ярко светящейся зернистости на фоне темной

цитоплазмы   выявляют   по   периферии   клеток  и  в  межклеточном

пространстве.

Условно   интенсивность  контаминации  микоплазмами  обозначают

знаками креста:

1 крест - единичные микоплазмы в препарате;

2 креста - небольшие скопления микоплазм в поле зрения;

3 креста - отдельные микоплазмы и скопления в 20-50% клеток;

4  креста  - максимальное количество микоплазм в виде скоплений

в межклеточном пространстве в каждом поле зрения.

В   качестве   положительных  контрольных  образцов  используют

заведомо контаминированные микоплазмами клеточные культуры.

Отрицательными    контрольными   образцами   служат   клеточные

культуры,  в  которых  описанные  выше  светящиеся  образования  не

выявлены.

Обнаружение  микоплазм  в  препаратах на индикаторной клеточной

культуре  Vero свидетельствует о контаминации испытуемого материала

микоплазмами.

В  случае  получения сомнительных результатов следует проводить

повторный контроль.

Окончательный  ответ  о присутствии микоплазм в сыворотке будет

учитывать  результаты  двух  методов:  микробиологического и метода

индикаторной клеточной культуры.

В  случае обнаружения микоплазм хотя бы одним методом сыворотка

считается контаминированной и бракуется.

Приложение

Таблица 1

Контроль сыворотки крови крупного рогатого скота

на присутствие посторонних вирусов

--------------------------------T--------------------------------¬

¦      Клеточные культуры       ¦       Результаты контроля      ¦

¦                               +---------------T----------------+

¦                               ¦     ЦПД       ¦   Гемадсорбция ¦

+-------------------------------+---------------+----------------+

¦Первично-трипсинизированная    ¦ Не обнаружено ¦  Не обнаружено ¦

¦клеточная культура ТБ          ¦               ¦                ¦

+-------------------------------+---------------+----------------+

¦Перевиваемая клеточная культура¦ Не обнаружено ¦  Не обнаружено ¦

¦МДВК                           ¦               ¦                ¦

L-------------------------------+---------------+-----------------

Таблица 2

Контроль сыворотки крови крупного рогатого скота

на присутствие микоплазм

--------------------------T--------------------------------------¬

¦            Методы       ¦          Результаты контроля         ¦

+-------------------------+--------------------------------------+

¦Микробиологический (посев¦Отсутствие роста                      ¦

¦на питательные среды)    ¦                                      ¦

+-------------------------+--------------------------------------+

¦Цитохимический           ¦Отсутствие люминесцентного свечения в ¦

¦                         ¦индикаторной клеточной культуре Vero  ¦

L-------------------------+---------------------------------------