Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека

Л.П.ГУЛЬЧЕНКО

27 декабря 2007 г. N 0100/13609-07-34

2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПРОБ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Методические рекомендации разработаны авторским коллективом в составе: Шутов В.Н., Швыдко Н.С., Кадука М.В., Басалаева Л.Н., Салазкина Н.В., Ступина В.В. (ФГУН НИИРГ имени профессора П.В. Рамзаева Роспотребнадзора).

2. Утверждены Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 27 декабря 2007 г. N 0100/13609-07-34.

3. Введены впервые.

- 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие Методические рекомендации (далее - МР) распространяются на отбор и предварительную подготовку проб питьевой воды для последующего контроля качества питьевой воды по показателям радиационной безопасности.

1.2. Основной целью МР является обеспечение единых подходов при отборе и подготовке проб воды для анализа суммарной альфа- и бета-активности, а также радионуклидного состава и удельной активности основных природных и техногенных радионуклидов в воде.

1.3. Настоящими МР руководствуются в своей деятельности органы и учреждения Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, осуществляющие контроль и санитарно-эпидемиологическую оценку питьевой воды по показателям радиационной безопасности, а также аккредитованные в установленном порядке на право проведения соответствующих измерений лаборатории радиационного контроля и организации, обеспечивающие централизованное водоснабжение населения при проведении производственного радиационного контроля.

1.4. МР не распространяются на порядок приготовления счетных образцов для инструментального определения их активности, которые устанавливаются в аттестованных методиках выполнения измерений (МВИ).

- 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

При подготовке настоящих МР учтены требования следующих законодательных и нормативных документов:

2.1. Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" N 3-ФЗ от 09.01.96.

2.2. Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" N 52-ФЗ от 30.03.99.

2.3. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). СП 2.6.1.758-99. Москва, Минздрав России, 1999.

2.4. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). СП 2.6.1.799-99. Москва, Минздрав России, 2000.

2.5. Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения. Санитарные правила СП 2.6.1.1292-03 от 18.04.2003.

2.6. МУ 2.6.1.1981-05. "Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов".

2.7. ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб.

2.8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

- 3. ВВЕДЕНИЕ

Для обеспечения радиационной безопасности населения, решения ряда других проблем контроля содержания природных радионуклидов в воде для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения необходима корректная информация о радионуклидном составе и удельной активности радионуклидов. И хотя в среднем по стране (как и в мире) дозы внутреннего облучения населения за счет содержания природных радионуклидов в воде не превышают 0,1 мЗв/год, вариабельность этой величины достигает трех порядков и более. Именно в силу этого, а также разной радиотоксичности природных радионуклидов, дозовые коэффициенты для которых различаются на порядок и более, в действующих нормативных документах (НРБ-99) установлены жесткие требования к содержанию радионуклидов и к порядку проведения радиационного контроля питьевой воды.

В силу чрезвычайной вариабельности радионуклидного состава и удельной активности природных радионуклидов, вариабельности минерального состава и других характеристик природных вод необходимо использование, по возможности, прямых радиохимических методов определения содержания радионуклидов, избегая косвенных и расчетных оценок.

Большинство известных радиохимических методик определения природных радионуклидов предусматривает их анализ из отдельных проб. Вместе с тем, информация, полученная при последовательном выделении радиоизотопов урана, радия, свинца и полония из одной пробы, более достоверна, особенно учитывая высокую степень гетерогенности радионуклидного состава природных вод. Отмеченное выше чрезвычайно важно и нуждается в серьезных радиохимических проработках по созданию схем последовательного разделения и идентификации различных нуклидов из одной пробы, что, помимо указанных выше преимуществ, позволяет сделать процесс более экономичным - сокращает время анализа, расход реактивов, энерго- и трудозатраты.

Кроме  того,  для целого ряда радионуклидов с высокой радиотоксичностью

210     210

(   Po,     Pb  и  др.)  методики  выполнения измерений должны обеспечивать

минимальную  измеряемую  удельную активность не выше 0,2 от величины уровня

вмешательства   по   содержанию   данного   радионуклида  в  питьевой  воде

вода                              210

(0,2 х УВ    , например, 0,024  Бк/кг  для    Po). Поэтому важно установить

единые подходы к анализу радиологических показателей питьевой воды, начиная

с самой первой операции - отбора и радиохимической подготовки проб воды для

анализа ее радиологических показателей.

- 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.  Настоящие  МР  устанавливают  порядок  отбора  и  предварительной

подготовки  проб  питьевой  воды <1> для последующего определения суммарных

показателей    ее    радиоактивности    (суммарной    удельной   альфа-   и

бета-активности),  удельной  активности  радионуклидов  природных  семейств

40                137       90

урана   и   тория,     K,   а   также     Cs  и    Sr  (при  необходимости,

239,240,238     241

Ru и    Am).

--------------------------------

<1> Проба воды - определенное количество воды, отобранное из контролируемого источника в соответствии с принятой методикой отбора проб.

4.2. МР применяют для целей радиационного контроля воды источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, бутилированной воды, включая минеральные столовые и лечебные воды.

4.3.   Настоящие   МР   распространяются   на  отбор  проб  воды  и  их

предварительную  подготовку: концентрирование (при необходимости) до объема

около  0,1  л  при  определении  суммарных  показателей  удельной  альфа- и

бета-активности, концентрирование (при необходимости) до объема около 1 л -

при  анализе  радионуклидного  состава  и  определении  удельной активности

222

радионуклидов   природных   семейств   урана   (кроме   Rn)   и   тория   и

концентрирование  до объема около 1 л - при определении удельной активности

137    90     40                      239,240,238     241

Cs,   Sr и   K (при необходимости,            Ru и    Am).

- 5. ОТБОР ПРОБ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

5.1. Отбор проб воды для анализа радиологических показателей следует производить в соответствии с общими требованиями ГОСТ Р 51592-2000.

5.1.1. Целью отбора проб является получение дискретной пробы, отражающей качество исследуемой воды.

Отбор проб проводят для:

- исследования качества воды для принятия корректирующих мер при обнаружении изменений кратковременного или долгосрочного характера;

- определения состава воды по показателям, регламентированным в нормативных документах (НД);

- идентификации источников загрязнения водного объекта.

5.2. Для отбора проб воды используются емкости из полимерных материалов, которые непосредственно перед отбором пробы необходимо не менее трех раз ополоскать водой из обследуемого источника.

5.3. Объем взятой пробы должен соответствовать установленному в НД на метод определения конкретного показателя с учетом количества определяемых показателей и возможности проведения повторного исследования.

Объем  отбираемой  пробы  воды  должен  составлять не менее 1 литра при

анализе  суммарных  показателей удельной альфа- и бета-активности, не менее

10  литров  -  при  анализе  радионуклидного  состава и удельной активности

226    224    238    238   234    210     210

природных  радионуклидов  (   Ra,    Ra,    Ra,    U,    U,     Po,     Pb,

210      230     232     228

Bi,      Th,     Th,     Th)   в   воде,   не   менее   4   литров   при

137    90     40

определении  удельной  активности     Cs,   Sr и   K  (при   необходимости,

239,240,238     241                                                 222

Ru и    Am) и 1 литр при определении удельной активности    Rn.

5.4. При отборе проб из действующей артезианской скважины или водопровода воду сливают не менее 5 мин., во всех остальных случаях (вновь вводимых, после ремонта и др.) - в течение времени, необходимого для установления стабильных характеристик воды. Установление стабильных характеристик воды определяется визуально, время установления указанных характеристик может быть индивидуальным для каждой конкретной скважины. Пробы воды из колодцев и открытых водоемов отбирают традиционным для данного населенного пункта способом. Отобранная проба выдерживается в герметичной (во избежание контакта пробы с воздухом) емкости в течение времени, необходимого для осаждения мелкодисперсных частиц песка, почвы или ила (не менее 2 - 3 часов), которые могут попасть в пробу.

5.5. Отобранная проба подкисляется азотной кислотой до рН = 1 для исключения процесса сорбции микроколичеств радионуклидов на внутренней поверхности емкости.

5.6. Каждая отобранная проба снабжается этикеткой, наклеенной на емкость с пробой и актом отбора. В акте отбора проб должна быть указана дата и время отбора пробы и содержаться вся информация, необходимая для идентификации источника водоснабжения. Рекомендуемая информация, которая должна содержаться в акте отбора пробы, приведена в Приложении 1 к настоящим МР.

5.7. Условия и допустимые сроки хранения проб воды следует принимать с учетом требований ГОСТ Р 51592-2000. Пробы воды должны быть подвергнуты исследованию в течение сроков, указанных в ГОСТ (не более 14 суток после отбора), с соблюдением условий хранения. О длительности хранения пробы воды делают отметку в протоколе испытаний. При нарушении условий транспортирования или хранения исследование пробы проводить не рекомендуется.

- 6. КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ПРОБ ВОДЫ

Процедура  предварительного  концентрирования  (упаривания)  проб имеет

смысл  в  отдельных случаях, когда пробу необходимо доставить из отдаленных

районов.  При  консервации  и/или  концентрировании  используемое  вещество

(азотная  кислота)  добавляют непосредственно в пробу после ее отбора или в

пустую  емкость  до отбора проб. После проведения процедуры консервации или

концентрирования  подготовленную пробу воды привозят или отправляют удобным

способом  (почта, экспресс-почта) в лабораторию для окончательного анализа.

Проба  сопровождается  актом отбора (Приложение 1). Между процедурой отбора

пробы  и  началом  анализа  должно пройти не более 14 суток, за исключением

222

случаев, когда в пробе проводится определение удельной активности    Rn.  В

222

связи  с  тем,  что     Rn  имеет короткий период полураспада (3,82 суток),

время  от  отбора  до доставки пробы воды в лабораторию с целью определения

222

удельной активности    Rn должно быть не более двух суток.

6.1. Для определения показателей суммарной альфа- и бета-активности воды отбирают пробу объемом не менее 1 л в чистую емкость из полимерного материала. Пробу консервируют азотной кислотой из расчета 10 куб. см концентрированной кислоты на 1 куб. дм пробы воды или 20 куб. см разбавленной 1:1 кислоты на 1 куб. дм пробы воды. Если время от отбора до начала анализа пробы не более 4 ч, допускается не проводить ее консервирование. Если перед пересылкой пробы необходимо уменьшить ее объем, то отобранную пробу выпаривают (с добавлением азотной кислоты в тех же количествах, как и при консервации) в термостойком стеклянном химическом стакане до объема 90 - 100 мл. Полученный концентрат помещают в емкость из полимерного материала и отправляют в лабораторию для проведения анализа.

226    224

6.2.  Для  определения  удельной  активности  природных  (   Ra,    Ra,

238      238    234     210      210      210      230      232      228

Ra,      U,     U,      Po,      Pb,      Bi,      Th,      Th,      Th)

радионуклидов  в чистую емкость из  полимерного  материала  отбирают  пробу

воды  объемом  не  менее 10 л,   добавляют   азотную  кислоту  до  рН  =  1

и направляют в лабораторию для проведения  анализа.  Если  перед пересылкой

пробы необходимо уменьшить ее  объем,  то  отобранную  пробу  выпаривают  в

термостойком стеклянном химическом стакане  до  объема 1 л. При определении

224

удельной   активности      Ra   (самого  короткоживущего  альфа-излучающего

радионуклида)  необходимо  учитывать срок от  отбора  пробы  до  проведения

224

измерений  с  целью  расчета  поправки  на  радиоактивный  распад    Ra  за

этот   период  времени.  Одновременно  с определением  удельной  активности

природных  радионуклидов, рекомендуется  дополнительно  проводить  контроль

показателя суммарной альфа-активности воды (готовится отдельная  проба) для

оценки   соответствия  этой  величины  сумме  активностей  альфа-излучающих

радионуклидов.   Пробу   воды   для   определения   показателя    суммарной

альфа-активности воды готовят в соответствии с пунктом 6.1 настоящих МР.

137

Для  определения удельной активности техногенных радионуклидов (   Cs и

90            40

Sr)  и/или    К  отбирают не менее 4 л воды, добавляют азотную кислоту до

рН = 1,  помещают  в  емкость  из  полимерного  материала  и  направляют  в

лабораторию  для проведения анализа. Если перед пересылкой пробы необходимо

уменьшить  ее объем, то проводят ее концентрирование: постепенно переливают

отобранную пробу в термостойкий стеклянный химический стакан, выпаривают ее

до  объема около 1,0 л, затем помещают в емкость из полимерного материала и

отправляют в лабораторию для проведения анализа.

222

6.3.  Для  определения  удельной  активности     Rn отбирают 1 л воды в

емкость  из  полимерного  материала.  При  наполнении емкости напор воды не

должен  быть  слишком  сильным  во  избежание образования в пробе пузырьков

воздуха.  Емкость  должна быть полностью (под крышку) заполнена водой таким

образом, чтобы в ней не оставался воздух. Крышку емкости плотно закрывают и

заклеивают  место  соприкосновения крышки и емкости изоляционной лентой или

скотчем  в 3 - 5 слоев, во избежание воздухообмена между пробой в емкости и

воздухом  окружающей  среды.  Затем  пробу  направляют  в  лабораторию  для

проведения  анализа. Транспортирование емкостей осуществляют в перевернутом

виде  (крышкой вниз). Время от отбора до доставки пробы воды в  лабораторию

должно быть не более двух суток.

6.4. Образующийся при проведении концентрирования (упаривания) пробы осадок необходимо полностью перенести в емкость из полимерного материала, в которой проба будет направляться в лабораторию. Осадок переносят в емкость, ополаскивая термостойкий стеклянный химический стакан, в котором проводилось упаривание пробы, небольшим объемом дистиллированной воды. Процедуру ополаскивания проводят до полного перенесения образовавшегося при концентрировании пробы осадка в емкость из полимерного материала, в которой проба будет направляться в лабораторию.

- Приложение 1

(справочное)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В АКТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

В акте отбора проб воды должна быть отражена следующая информация:

1. Наименование и адрес заказчика;

2. Наименование и адрес источника водоснабжения (артезианская скважина, водопровод, партия бутилированной воды и т.д.) с указанием его основных характеристик (например, при отборе проб бутилированной воды следует указать вид тары и ее объем, при отборе проб из артезианской скважины - глубину и наименование организации владельца скважины);

3. Дата, время и место отбора проб;

4. Объем каждой пробы;

5. Ф.И.О. и подпись лиц, проводивших отбор проб, с указанием места работы и занимаемой должности;

6. Основание для отбора проб (по заявке заказчика, по предписанию органов Роспотребнадзора и т.п.);

7. Цель отбора проб воды;

8. Характеристика условий отбора проб (пробы должны быть опечатаны после их отбора, а также после их концентрирования перед отправкой на исследование).

- Приложение 2

(рекомендуемое)

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТРАЖЕНА

В ПРОТОКОЛЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Название организации

___________________________________________________________________________

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

Юридический адрес:                 Аттестат аккредитации

Телефон, факс:                     N _______ от "__" _______ 200_ г.

ОКПО _______, ОГРН _______         Зарегистрирован в Госреестре:

ИНН/КПП __________________         N РОСС RU ______ от "__" _______ 200_ г.

Действителен до "__" _______ 200_ г.

ПРОТОКОЛ

лабораторных исследований питьевой воды по показателям

радиационной безопасности N ______ от "__" ________ 200_ г.

Наименование пробы (образца) ______________________________________________

Пробы (образцы) направлены ________________________________________________

(наименование, адрес, подразделение

организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) _______________________________________

Дата и время доставки пробы (образца) _____________________________________

Цель отбора _______________________________________________________________

Юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель  или  физическое  лицо,

у которого отбирались пробы _______________________________________________

(наименование и юридический адрес)

Объект,  где  производился  отбор  пробы (наименование, фактический адрес):

___________________________________________________________________________

(артезианская скважина, водопровод, партия воды,

расфасованной в емкости и т.д.)

Для воды, расфасованной в емкости указать:

Изготовитель (наименование, фактический адрес

(страна, регион и т.д.)) ___________________

Дата изготовления __________________________

Номер партии _______________________________

Объем партии _______________________________

Тара, упаковка _____________________________

НД на методику отбора ______________________

Условия транспортировки __________________________

Условия хранения _________________________________

Дополнительные сведения __________________________

Средства измерений:

| N п/п | Наименование средств измерений | Заводской номер | N свидетельства о госповерке, дата | Дата окончания действия свидетельства | Кем выдано свидетельство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(НАЗВАНИЕ, НОМЕР И ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ, КЕМ УТВЕРЖДЕНО)

1. СП 2.6.1.758-99. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99).

2. СП 2.6.1.799-99. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99).

3. СП 2.6.1.1292-03. Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения.

4. МУ 2.6.1.1981-05 "Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов".

5. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

6. СанПиН 2.1.4.1116-02. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.

7. Методика выполнения измерений (Название, номер и дата утверждения, кем утверждена).

Дата проведения измерений: "__" _________ 200_ г.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

┌───┬─────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬──────────┐

│ N │     Определяемый    │ Результат │Неопреде- │Гигиенический│  Единицы │

│п/п│      показатель     │ измерения │ленность  │  критерий   │ измерения│

│   │                     │           │измерения │   (КУ, УВ)  │          │

├───┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│   │А                    │           │          │0,1          │Бк/кг     │

│   │ альфа               │           │          │             │          │

├───┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│   │А                    │           │          │1,0          │Бк/кг     │

│   │ бета                │           │          │             │          │

├───┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│   │210                  │           │          │             │          │

│   │   P                 │           │          │0,12         │Бк/кг     │

├───┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│   │226                  │           │          │             │          │

│   │   Ra                │           │          │0,5          │Бк/кг     │

├───┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│   │228                  │           │          │             │          │

│   │   Ra                │           │          │0,2          │Бк/кг     │

├───┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│   │...                  │           │          │             │Бк/кг     │

├───┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│   │СИГМА (Ai/YBi) <*>   │           │          │1,0          │-         │

└───┴─────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴──────────┘

--------------------------------

<*> При проведении полного радионуклидного анализа.

Заключение:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Исследования

проводили:

____________________     _______________ _____________

(Должность)             (Ф.И.О.)      (Подпись)

Заведующий лабораторией  _______________ _____________

(Ф.И.О.)      (Подпись)